## Slide 1
XDAQ FPGA 설계 문서
일자- 2023. 11. 27
부서- DR개발팀
<confidential>

## Slide 2
Contents
FPGA function
1243455555
222222222
333333333
444444444
FPGA test
1243455555
222222222
333333333
444444444
<confidential>

## Slide 3
Schematic Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
회로 구성도

## Slide 4
 | Description
Panel size | 250 × 320 mm
Active area size | 239.3 × 304.6mm (without dummy pixel)
Pixel resolution | 2,816 (H) × 3,584(V)
Pixel pitch | 85um (H,V)
Gate line number | 3,584
Data line number | 2,816
Gate side TAB | 
Chanel per block | 512
Total block number | 8
Data side TAB | 
Chanel per block | 256
Total block number | 22EA (11EA x 2 Sides)
ROIC, ADI : AD71185
Gate Novatek : NT39565DH-C5157A/A
Panel 구조
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
1012 Panel

## Slide 5
For dual readout, the first and last gate COF are using 256 channel only.
RO-1
RO-2
Gate
Panel 구조
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#

## Slide 6
Panel 구조
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
43cm
43cm
ROIC x 12EA
GATE
GATE
GATE
GATE
GATE
GATE
ROIC x 12EA
140um
3072 x 3072
Gate Interface PBA
ROIC Interface PBA
ROIC Interface PBA
Start_end #1
Start_end #2
End_start #1
End_start #2
Scan Direction
Sensor Panel
4343 panel
ROIC, ADI : AD71124
Gate
Novatek : NT39565DH-C5157A/A

## Slide 7
Panel interface
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
Sensor
(CMOS,TFT)
Gate Driving
from FPGA
Read out Data
to FPGA
Read out data parsing 알고리즘 설계
Front End

## Slide 8
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
200Mhz
(5ns)
12.5Mhz
16bit , 80ns
ROIC
SerDes
BRAM
MUX
12by1
Header 3 word
Data A
16bit
Data B
16bit
DCLK 200MHZ
LVDS A
LVDS B
RO_DATA
32bit
TOP
12EA
12EA
IN_DATA
32bit
ROIC
SerDes
BRAM
MUX
12by1
Header 3 word
Data A
16bit
Data B
16bit
DCLK 200MHZ
LVDS A
LVDS B
RO_DATA
32bit
BOTTOM
12EA
12EA
IN_DATA
32bit
CSI2
MIPI
D-phy
Tx DATA
24bit
(96bit)
?Mhz
200Mhz~
uCom
(iMX8 +)
Memory
Host PC
FPGA
Logic
CSI-2
4lane
1G ~ 2.5G
Ethernet
WiFi
Peripheral
Devices
Image Data Flow

## Slide 9
200Mhz
(5ns)
12.5Mhz
16bit , 80ns
ROIC
SerDes
BRAM
MUX
12by1
Header 3 word
Data A
16bit
Data B
16bit
DCLK 200MHZ
LVDS A
LVDS B
RO_DATA
32bit
TOP
12EA
12EA
IN_DATA
32bit
ROIC
SerDes
BRAM
MUX
12by1
Header 3 word
Data A
16bit
Data B
16bit
DCLK 200MHZ
LVDS A
LVDS B
RO_DATA
32bit
BOTTOM
12EA
12EA
IN_DATA
32bit
MIPI
D-phy
Tx DATA
24bit
(96bit)
100Mhz
100Mhz~
FPGA
Logic
CSI-2
4lane
AXI
FIFO
AXI
FIFO
AXI
FIFO
AXI
FIFO
200Mhz~
payload length byte
1024 pixel x 16bit (RGB565) = 2048byte
Dual readout : 4pixel mode
FPGA Block Diagram
Image Data Flow
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
2pixel , 32bit
2pixel , 32bit

## Slide 10
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
clk ctrl
OSC
50Mhz
diff
25Mhz
100Mhz
clk gen
100Mhz
25Mhz
100Mhz
ROIC
ctrl signal
ROIC
DCLK , burst
reg spi
spi
RD/WR
Addr
Data
status
reg map
RD/WR
Addr
Data
status
register
signal
fifo

## Slide 11
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
reg_map
addr decoder
reg_spi
from
unicon
CSI2 mipi
to
unicon
out data fifo
mux
BRAM
x 12
32bit
x 12
32bit
in SerDes
x 12
16bit x 2
x 12
Data a,b
24bit
x 2
2 lane
4 lane
from
ROIC
LVDS a,b
DCLK 200Mhz
x 12
read data tx
roic data latch
data tx rx
FSM
ro gate drv
ro reg set
pwr init
clk ctrl
Single 1
Single 2
from
ROIC
LVDS a,b
DCLK 200Mhz
x 12
to
ROIC
to
ROIC, GATE
clk gen
OSC
50Mhz
FPGA
seq lut
to
Power
Addr , Data
RD , WR
option
Control
flow
Image data
flow
ctr AED

## Slide 12
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
Flow | Module name | Description | IP | option
Control | clk_ctrl | 내부 구동 클럭 gen. | O | 
Control | clk_gen | roic 구동 클럭 generation |  | 
 | reg_spi | cpu to fpga register set 용 spi 모듈 |  | 
 | reg_map | 내부 register map (address decoder) |  | 
 | seq_lut | Panel 구동 알고리즘 용 sequence table LUT | O | 
 | FSM | State machine |  | 
 | ctr_AED | AED 판별을 위한 모듈 |  | 
 | pwr_init | Power sequence 제어 모듈 |  | 
 | ro_gate_drv | Gate ic , ROIC 구동 timing 신호 |  | 
 | ro_reg_set | ROIC 내부 register setting 용 SPI |  | 
Image data |  |  |  | 
 | in_serdes |  |  | 
 | data_bram |  | O | 
 | out_data_mux |  |  | 
 | out_data_fifo |  | O | 
 | CSI2 MIPI |  | O | 

## Slide 13
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 24.03.01 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
MIPI CSI2 interface
- FPGA 구현
. CSI2 tx subsystem Block design 을 이용하여 구현
. Data type 에 따른 Clock 관련 설정이 중요
. MIPI CSI-2 Transmit Subsystem
v2.0 Product Guide (PG260) 참고 
. Example design 참고
Word Count
1line pixel num * data bit
Date type
Video
Pattern
Generator
Data 정렬
axi config.
CSI2 TX

## Slide 14
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
pwr init
OSC
50Mhz
diff
25Mhz
100Mhz
ro gate drv
100Mhz
25Mhz
100Mhz
ROIC
ctrl signal
ROIC
DCLK , burst
ctr AED
spi
RD/WR
Addr
Data
status
ro reg set
RD/WR
Addr
Data
status
register
signal

## Slide 15
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
seq lut
FSM

## Slide 16
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
Register SPI
. Address 14bit , Data 16bit
. RD min. 2 SCK 필요 (Read delay 고려) : FPGA 내부 clock speed 높게 사용해서 해결
. MSB first
. SCK speed 는 최대치 (iMX8P 기준) ; 5Mhz
. SSB (CS) control 필요 : start point 설정
bit |  | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 |  | WR | RD | Address 14bit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data 16bit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WR |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
RD |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configuration register bit
ex) 0번지 0xAAAA Write , 0번지 Read SDO 출력으로 Data transfer

## Slide 17
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 24.03.04 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
MIPI CSI2 interface
. FPGA  CPU Image date 전송을 위한 Camera interface 사용
. 1~4 Lane 을 통해 Data 전송이 가능하고 1.5Gbps/Lane 전송 (Artix7 은 1.2Gbps)
. ROIC 256x4 (1024) x 768 단위로 frame start 생성
CSI2
MIPI
D-phy
Tx DATA
16bit
(64bit)
uCom
(iMX8 +)
Memory
Host PC
CSI-2
4lane
1G ~ 2.5G
Ethernet
WiFi
UNICON
board
XDAQ
board
Tx data
16bit x 4
ISI input fifo 2K
Width
Height
W : 3072 (256 x 12)
H : 3072
256
256 x 4
1 line
256
4 pixel
0
1
2
3
4
5
6
7
252
253
254
255
1024
768 x 12
Width
Height
W : 3072 (256 x 12)
H : 3072
[15:0]
[31:16]
[47:32]
[63:48]
0
1
2
3
[15:0]
[31:16]
[47:32]
[63:48]
64bit Data format
1024 x 3

## Slide 18
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
MIPI CSI2 interface
. FPGA CSI2 RGB565 format  RBG556 으로 입력 해야 함.
axi_data 는 24bit 고정
ex) R[15:11]000 , B[4:0]000 , G[10:5]00 으로 conversion
. 저장되는 data type 은 little endian 으로 저장되어야 함
영상.raw format 이며, 이를 위해 CSI2 입력 data 를 한번 더 conversion 해야 함.
ex) R[7:3]000 , B[12:8]000 , G[2:0][15:13]00 으로 conversion

## Slide 19
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
Dual readout 적용시 data format 설정
. ROIC 256 pixel / 1ch , ROIC data_a, data_b 사용시 2pixel / 1clock 출력
. 이로 인해 ROIC 1ch 당 128 clock (256pixel) 입력
. ROIC(256) x 4 = 1024 pixel 이 아닌 , ROIC(256) x 8 = 1024 pixel 이 됨.
Width
Height
W : 3072 (256 x 12)
H : 1536
256
256 x 4
1 line
0
1
2
3
4
5
6
7
252
253
254
255
256 gate line
CSI2 1 Frame
W : 3072 (256 x 12)
H : 1536
Line #1
Line #2
Line #3
Line #765
Line #767
Line #768
ROIC 12EA , 3072 pixel

## Slide 20
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
Dual readout 적용시 data format 설정
. 1024 x 768 을 1frame 으로 CSI2 tx 단위가 설정되므로 ROIC 8EA 기준으로 1 line 설정
. CSI2 2pixel mode 사용시 ROIC data_a, data_b 각 16bit x 2 처리 하도록 설정됨
. Dual read out 일때는 4pixel mode 를 사용하여 data 전송
. #1 분할 data 2pixel , #2 분할 data 2pixel 순서로 data 전송되므로,
수신측(unicon or PC) 에서 별도 정렬 해주어야 함.
Width
Height
W : 3072 (256 x 12)
H : 1536
256
256 x 4
1 line
0
1
2
3
4
5
6
7
252
253
254
255
256 gate line
CSI2 1 Frame
W : 3072 (256 x 12)
H : 1536
Line #1
Line #2
Line #3
Line #765
Line #767
Line #768
ROIC 12EA , 3072 pixel
* GATE IC control 에 따라 Data 정렬이 다르게 되어야 함

## Slide 21
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 24.03.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
. 1024 x 768 을 1set 로 구동
. Panel 해상도, single/dual readout 에 따라 1 frame data 정렬 구조 달라짐
Width
Height
W : 3072 (256 x 12)
H : 1536
1 line
0
1
2
3
4
5
6
7
252
253
254
255
256 gate line
CSI2 1 Frame
W : 3072 (256 x 12)
H : 1536
Line #1
Line #2
Line #3
Line #765
Line #767
Line #768
ROIC 12EA , 3072 pixel
* GATE IC control 에 따라 Data 정렬이 다르게 되어야 함
Single readout
start
end
Dual readout
start
1set
Dual readout
start
end
Dual readout
start
end
Dual readout
start
end
2set
3set

## Slide 22
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
GATE IC control
1012 Dual read out (1차 PBA 는 Pin map 역방향임, 2차 PBA 에서 아래 설정 필요)
2,816 (H) × 3,584(V) , 85um pixel
LR = 0 : L  R
LR = 1 : L  R
256
256
512
512
1792
LR2 = 0
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
1792
LR1 = 1
STVR4
STVL5
STV SW
STV SW
STV_SEL_R1 = 0
STV_SEL_L1 = 0
STV_SEL_R1 = 0
STV_SEL_L1 = 0
STV_SEL_R2 = 1
STV_SEL_L2 = 1
ADDR_SET_GATE : 0x0003
ADDR | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D09 | D08 | D07 | D06 | D05 | D04 | D03 | D02 | D01 | D00
0x003 | STV_SEL_R2 | STV_SEL_L2 | STV_SEL_R1 | STV_SEL_L1 | STV_SEL_H | x | LR2 | LR1 | OEPSN | STV_MODE | UD | SEL | CS2 | CS1 | MODE2 | MODE1

## Slide 23
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
GATE IC control
4343 Dual read out
3,072 (H) × 3,072(V) , 140um pixel
LR = 0 : L  R
LR = 1 : L  R
512
512
1536
LR2 = 0
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
1536
LR1 = 1
STVR4
STVL5
STV SW
STV SW
STV_SEL_R1 = 0
STV_SEL_L1 = 0
STV_SEL_R1 = 0
STV_SEL_L1 = 0
STV_SEL_R2 = 1
STV_SEL_L2 = 1
ADDR_SET_GATE : 0x0003
ADDR | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D09 | D08 | D07 | D06 | D05 | D04 | D03 | D02 | D01 | D00
0x003 | STV_SEL_R2 | STV_SEL_L2 | STV_SEL_R1 | STV_SEL_L1 | STV_SEL_H | x | LR2 | LR1 | OEPSN | STV_MODE | UD | SEL | CS2 | CS1 | MODE2 | MODE1
CN1
CN2
CN3
CN4
CN5
CN6
1, STV_L1
1
1
0
0
1
LR 1/2
0 = 540  0
1 = 1  541
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1

## Slide 24
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 24.04.02 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
ROIC data BRAM 저장
Burst 4pixel x 32 : 128 pixel 32bit (ROIC A,B mode)
60us
15us

## Slide 25
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 24.04.02 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
ROIC data BRAM to Csi2 Tx timing
BRAM read time 과 동일
15us
64us
60us
ROIC Read
2lane 기준
4lane 시 32us (예상)
2분할 1 CsI2 기준이므로
2 CsI2 사용시 16us (예상)
MIPI line rate : 800Mbps 사용
1.5Gbps 사용시 추가 Up 예상
Frame rate optimize필요
ROIC read 시점부터 병렬
처리할 수 있도록 구조 검토

## Slide 26
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
Item |  |  | min. | typ. | max.
Booting time |  |  | - | 24 | 40
Expose window time (III) |  |  | - | 0.5 | 4.0
Image Acquisition (IV + VI) | Wireless | 1417 | 3.5 | 4.0 | -
 |  | 1717 | 4.2 | 4.7 | -
 | Wired | 1417 | - | 2.05 | 2.50
 |  | 1717 | - | 2.35 | 2.80
Expose Request time (II) |  |  | - | - | 0.5
Image cycle time (@ III 0.5sec) |  |  | 8 | - | -
unit : sec
Exposure
Image Display
I System Response
II Expose Request
III X-ray shot
IV Read out Image
VI Data Transfer
VII Console proc.
V Panel stable proc.
Window Time
Sensor Panel
Internal Processing
to Work station
work station Processing
Hand switch
HVG
Detector
PC
Monitor

## Slide 27
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
ROIC timing

## Slide 28
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
roic_gate_drv
Driving Signal Generation Principle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
N-1
N
Register Cycle_width = N
col_cnt
col_end
M-1
M
Gate_STV
Gate_CPV
Gate_OE
ROIC_aclk
01
02
03
04
05
06
hi_gate_stv
lo_gate_stv
hi_gate_cpv
lo_gate_cpv
lo_gate_oe
hi_gate_oe
hi_gate_stv = 2
lo_gate_stv = 11
hi_gate_cpv = 6
lo_gate_cpv = 15
lo_gate_oe = 17
hi_gate_oe = M-2
ROIC_aclk01 = 02 / ROIC_aclk02 = 04 / ROIC_aclk03 = 08 / ROIC_aclk04 = 12 / ROIC_aclk05 = 16 / ROIC_aclk06 = M ......
ROIC / GateIC / Panel Bias Driving Signal 생성

## Slide 29
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
clk_gen
ROIC dclk 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
63
64
65
66
67
sys_clk
: 100MHZ
clk_cnt
1
2
3
index signal
Gated dclk
Register ROIC_BURST_CYCLE
Register start_burst_clk
Register end_burst_clk
roic_burst_cycle = 67
start_burst_clk = 1
end_burst_clk = 65

## Slide 30
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>
FPGA build version check
FPGA register read 를 통한 FPGA build 시점 확인
ADDR_FPGA_VER_H 16'h00DF , [31:16]
ADDR_FPGA_VER_L 16'h00DE , [15:0]
FPGA version check
FPGA register read 를 통한 FPGA Version check
ADDR_PURPOSE 16'h00F0
ADDR_SIZE_1 16'h00F1
ADDR_SIZE_2 16'h00F2
ADDR_MAJOR_REV 16'h00F3
ADDR_MINOR_REV 16'h00F4
*DATA 는 ASCII code로 처리

## Slide 31
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>

## Slide 32
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>

## Slide 33
FPGA Block Diagram
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
#/#
<confidential>

## Slide 34
★별첨 #. oooooooo
#/#
<confidential>
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발

## Slide 35
★별첨 #. oooooooo
#/#
<confidential>
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발

## Slide 36
★별첨 #. oooooooo
#/#
<confidential>
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발

## Slide 37
★별첨 #. oooooooo
#/#
<confidential>
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발

## Slide 38
★별첨 #. oooooooo
#/#
<confidential>
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
ROIC reg 0 : Gain 값 확인 (IFS value)
ROIC Integrator Feedback Cap. pF= 0.125 x (IFS+1)
ex) 0.125 x (20+1) = 2.625pF
Click

## Slide 39
★별첨 #. oooooooo
#/#
<confidential>
◎발표자: 이태호 ◎승인자: 이태호 본부장
◎작성일: 23.11.27 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발
Gate on time
Trigger mode : (DN_STV1_READ – UP_STV1_READ) x 40ns
(360-60) x 40 = 12us
2) AED mode : (DN_STV1_AED – UP_STV1_AED) x 40ns
(360-60) x 40 = 12us
IDLE Gate on
3) (DN_STV1_FL – UP_STV1_FL) x 40ns
(25-2) x 40 = 0.92us
1
2
3
Click

## Slide 40
★별첨 1. HAD1717MC Main State machine
<confidential>
Power_On
FSM_rst
Register Set Up
Select Mode
FSM_bias
Panel Saturation
(not exp_req) & Get image ='0'
(not exp_req) & Get image ='1'
FSM_bias_end='0'
FSM_bais_end='1'
FSM_flush
Panel Flushing
FSM_flush_end='0'
FSM_flush_end='1'
FSM_init
Initializing GateIC
FSM_init_end='0'
FSM_init_end='1'
FSM_exp
Exposure
FSM_exp_end='0'
FSM_exp_end='1'
FSM_read
Read out
FSM_read_end='0'
FSM_read_end='1'
Saturation_flush_end
True
False
◎작성일: 24.03.25 ◎작성자: 이태호 ◎작성부서: DR개발팀
5/5